XXXX 电子天平期间核查作业指导书

一、核查目的 保证电子天平的正常运行，在两次检定/校准之间，进行期间核查，验证该设备是否保持检定/校准时的状态，确保其检验数据的有效性和准确性。 二、适用范围 适用于内部所用JA2103N、SL2002电子天平的期间核查。 三、核查项目 电子天平示值误差、天平重复性误差、天平偏载误差与天平最大称量。 四、核查依据 1、JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》 2、电子天平使用说明书 五、标准器具 E2等级标准砝码：10mg～1kg。 六、核查方法 1、天平的示值误差：在仪器正常工作条件下，记录不同载荷点时天平的示值。 天平示值误差=L- （1） L——加载时天平示值； ——加载的标准砝码的质量。 2、天平重复性误差：在仪器正常工作条件下，用规定载荷的标准砝码重复称量6次，记录天平示值，并按下式计算天平的重复性误差： 天平重复性误差= （2） ——加载时天平示值误差的最大值； ——加载时天平示值误差的最小值。 3、天平偏载误差：在仪器正常工作条件下，将规定载荷点的标准砝码分别置于天平四个边角及中心位置，记录天平的示值，并按式（1）计算天平的偏载误差。 七、结果评定 天平核查项目符合表1要求，则判定天平正常。 表1 天平核查技术要求 核查项目 技术要求 JA2103N SL2002 天平示值误差 （m为载荷） 0g≤m≤50g，MPE：±0.5mg 50g＜m≤200g，MPE：±1.0mg 200g＜m，MPE：±1.5mg 0g≤m≤50g，MPE：±0.005g 50g＜m≤200g，MPE：±0.01g 200＜m≤1000g，MPE：±0.015g 天平重复性误差 1.0mg（200g载荷点） 0.01g（1000g载荷点） 天平偏载误差 ±1.0mg（100g载荷点） ±0.01g（250g载荷点） 天平最大称量 210g 1000g 八、核查周期 在仪器设备两次检定之间，建议每隔六个月核查一次。 九、应具备的相关文件及记录 1、期间核查作业指导书 2、检查原始记录

XXXXX

电子天平期间核查记录及结果判定

| 仪器设备编号 | CL009 | 型号规格 | JA2103N |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 上海民桥精密科学仪器有限公司 | 检定日期 | 2012年3月10日 |
| 环境温度 | 22℃ | 环境湿度 | 75% |
| 检定周期 | 1年 | 上次检定日期 | 2011年8月7日 |
| 1、外观 |
| 外观干净，处于水平位置；Min=0.001g；Max=210g。 |
| 2、示值误差 |
| 序号 | 载荷（g） | 示值（g） | 误差（g） | 技术要求（g） | 结果 |
| 1 | 20 | 20.000 | 0.000 | ±0.0005 | 合格 |
| 2 | 50 | 50.001 | 0.000 | ±0.0005 | 合格 |
| 3 | 70 | 70.000 | 0.000 | ±0.001 | 合格 |
| 4 | 100 | 100.001 | 0.001 | ±0.001 | 合格 |
| 5 | 150 | 150.000 | 0.000 | ±0.001 | 合格 |
| 6 | 200 | 200.001 | 0.001 | ±0.0015 | 合格 |
| 3、重复性误差 |
| 序号 | 载荷（g） | 示值（g） | 平均值（g） | 重复性误差（g） | 技术要求（g） | 结果 |
| 1 | 200.000 | 200.000 | 200.001 | 0.001 | 0.001 | 合格 |
| 2 | 200.000 | 200.001 |  |  |  |  |
| 3 | 200.000 | 200.001 |  |  |  |  |
| 4 | 200.000 | 200.001 |  |  |  |  |
| 5 | 200.000 | 200.001 |  |  |  |  |
| 6 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |
| 4、偏载误差 |
| 位置 | 载荷（g） | 示值（g） | 误差（g） | 技术要求（g） | 结果 |
| 1 | 100 | 100.000 | 0.000 | ±0.001 | 合格 |
| 2 | 100 | 100.001 | 0.001 | ±0.001 | 合格 |
| 3 | 100 | 100.000 | 0.000 | ±0.001 | 合格 |
| 4 | 100 | 99.999 | -0.001 | ±0.001 | 合格 |
| 5 | 100 | 100.00 | 0.000 | ±0.001 | 合格 |
| 5、结论 |
| 本次核查结果为合格。 |

检定：                                      校核：

广西壮族自治区建筑科学研究设计院

电子天平期间核查记录及结果判定

| 仪器设备编号 | CL008 | 型号规格 | SL2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 上海民桥精密科学仪器有限公司 | 检定日期 | 2012年2月14日 |
| 环境温度 | 22℃ | 环境湿度 | 75% |
| 检定周期 | 1年 | 上次检定日期 | 2011年11月11日 |
| 1、外观 |
| 外观干净，处于水平位置；Min=0.01g；Max=1000g。 |
| 2、示值误差 |
| 序号 | 载荷（g） | 示值（g） | 误差（g） | 技术要求（g） | 结果 |
| 1 | 50 | 50.00 | 0.00 | ±0.005 | 合格 |
| 2 | 100 | 100.00 | 0.00 | ±0.01 | 合格 |
| 3 | 200 | 200.01 | 0.01 | ±0.01 | 合格 |
| 4 | 500 | 500.00 | 0.00 | ±0.01 | 合格 |
| 5 | 700 | 700.01 | 0.01 | ±0.01 | 合格 |
| 6 | 1000 | 999.99 | -0.01 | ±0.015 | 合格 |
| 3、重复性误差 |
| 序号 | 载荷（g） | 示值（g） | 平均值（g） | 重复性误差（g） | 技术要求（g） | 结果 |
| 1 | 1000 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.01 | 合格 |
| 2 | 1000 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 1000 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 1000 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 1000 | 1000.01 |  |  |  |  |
| 6 | 1000 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 4、偏载误差 |
| 位置 | 载荷（g） | 示值（g） | 误差（g） | 技术要求（g） | 结果 |
| 1 | 500 | 500.00 | 0.00 | ±0.01 | 合格 |
| 2 | 500 | 500.00 | 0.00 | ±0.01 | 合格 |
| 3 | 500 | 500.01 | 0.01 | ±0.01 | 合格 |
| 4 | 500 | 500.00 | 0.00 | ±0.01 | 合格 |
| 5 | 500 | 499.99 | -0.01 | ±0.01 | 合格 |
| 5、结论 |
| 本次核查结果为合格。 |

检定：                                      校核：